有创呼吸机基本技术参数

- 概述：

- 具有FDA和CE认证。

- 中文操作界面，内置全本中文操作指南，可根据上下文检索

- ★≧15寸高亮液晶触摸屏显示，显示屏3种界面自定义功能

- 可直接连接投影仪，并在呼吸机进行实时操作、示教。

- ★采用顺磁氧技术监测氧浓度，无需更换氧电池

- 空压机型呼吸机。

- 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟

- 内置雾化功能

- 铂金丝流量量传感器，精确度高，自动定标，可随时取下消毒

- ★具有USB接口，可导出屏幕截图，可导出/导入呼吸机个性化设置，可

输出监测数据（趋势、表格、记事本）

11.呼末二氧化碳监测

二、通气模式

(一）基本通气模式：

- 正压通气

- 同步间歇正压通气

- 同步间歇指令通气

- 同步间歇指令通气+压力支持

- 持续气道正压

- 持续气道正压+压力支持

- 双水平气道正压通气

- ★自动流量调整功能，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

- VG容量保证，压控模式下保证潮气量。

- ★高流速氧疗

三、通气参数

- 通气频率                       0.5 - 150次/min

- ★潮气量                       50 - 3000 mL

- 吸气流速                       2 - 120L/min

- 吸气峰压                       1- 95 mbar

- 呼气末正压                     0－50cmH2O

- 压力支持上升时间               0 - 2s

- 氧浓度                         21-100Vol%

- 触发灵敏度                     0.2 - 15L/min

四、监测项目

1、气道压力监测包括：平台压、呼气末正压、气道峰压、

气道平均压、气道最小压力。

- 流量监测包括：总分钟通气量MV、指令分钟通气量 、自主呼吸

分钟通气量。

3、潮气量监测：吸入/呼出潮气量

4、★呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率

- ★肺力学参数监测：气道阻力、肺顺应性、患者阻力、肺膨胀

系数

- ★脱机参数：浅快呼吸指数、最大吸气活动、口腔闭合压

- 氧浓度监测

五、报警项目

1．★智能三级声光报警系统，360度报警显示灯

2．★报警信息以中文显示并提供报警原因及操作提示。

3．气道压力（高/低）报警

4．呼吸频率（高/低）报警

5．吸入潮气量过高报警

6．分钟通气量（高/低）报警

7．窒息报警

8．吸入氧浓度（高/低）报警

9．管道脱落/泄漏报警

10．吸入气体温度过高报警

11．机器故障报警

六、售后服务

1．厂商负责免费安装并提供现场培训

2．厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料

3．厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足

4．维修响应时间不超过24小时

5，保修  叁   年

七、其他

1.台数：1台

2.到货期：按院方要求（三天可到货）

3.预算:¥340,000.00(叁拾万元整)