全自动生化免疫分析系统

#1.总体要求：要求生化免疫模块可以连接在一起,一次进样同时完成生化免疫相关项目的检测。

2.免疫检测功能

#2.1检测速度：单台免疫仪器检测速度≥300测试/小时。

2.2方法学：化学发光技术或电化学发光技术

2.3检测样本	血清、血浆、尿液及其它体液

2.4样本管识别：具有多种规格原始管上样功能，系统条形码识别功能。

2.5加样系统

2.5.1样本针感应装置	随量感应液面高度；可感应凝块和气泡（压力感应）；防撞感应功能。

2.5.2样本针使用可抛弃式加样吸头减少交叉感染。

2.5.3稀释功能：具有自动稀释功能：自动一步式稀释，成批或者单独稀释。

2.5.4支持急诊检测：具备单个样本，独立通道急诊样本随机插入功能

2.6试剂系统

*2.6.1支持在线添加试剂以及辅助耗材。

#2.6.2试剂稳定性：试剂平均上机稳定期≥60天。

#2.6.3试剂位置：≥45个，自带5-10℃冷藏功能；自动混匀试剂

2.6.4孵育盘温度	37±0.3℃,波动不大于±0.2℃

2.7试剂项目种类

2.7.1所有配套试剂均基于WHO所发布的标准和质量控制体系并全部通CFDA的认证。

*2.7.2肿瘤标志物

AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、游离PSA、总PSA、SCC、Pro-GRP、CYFRA211、NSE、CA724.

2.7.3 感染项目：乙肝表面抗原，乙肝表面抗体，乙肝核心抗体，乙肝e抗体，乙肝e抗原，丙肝抗体，梅毒抗体。

2.7.4 心机标志物：BNP或NT-proBNP，肌红蛋白、CKMBmass、肌钙蛋白。

*2.7.5 有BNP或者NT-proBNP项目且检测时间<17分钟,需提供CFDA注册证

2.7.6检测项目要求：≥90项,一台仪器可以做激素,肿瘤标志物，传染病，甲状腺功能、骨标志物及心肌等检测项目，所有项目需提供SFDA注册证

2.8 反应系统：一次性反应杯。

2.9质量控制：具有基本质量控制模块。

2.10库存控制监测：具有库存试剂监测、消耗品监测及提醒功能。

3.生化分析功能

3.1 基本要求：检测系统:全自动、随机任选式；

多种分析方法：比色法、电极法

*3.2 测试速度：比色法≥2000测试/小时, 电解质(钾钠氯)≥900测试/小时。

3.3 支持急诊检测：具备单个样本，独立通道急诊样本随机插入功能

3.4加样系统

#3.4.1 样本量：1.5－35 μl ，0.1μl步进，具有自动稀释功能。

*3.4.2感应装置：随量感应液面高度；可感应凝块和气泡（压力感应）；防撞感应功能。

3.4.3样本针清洗：同时清洗探针的内壁和外壁；携带污染率＜0.1ppm。

3.4.4自定义清洗程序：可以设定自定义清洗程序，以防止特殊项目在样本针、试剂针或比色杯间的携带污染。

3.5 反应体系

3.5.1反应杯：UV比色杯

3.5.2 反应杯仓：温度准确度 37.0±0.1℃，波动±0.2℃。

3.5.3 反应波长：340nm～800nm，单波长和多波长,不少于12个波长。

3.6试剂系统

3.6.1 试剂仓：冷藏试剂仓温度范围5-12℃±0.3℃,波动度≤±0.2℃； 具有试剂二维条码管理功能。

*3.6.2 试剂位：不少于70个。

*3.6.3 试剂种类：能提供具有溯源性的同品牌原厂配套试剂。

3.6.4试剂处理方式：试剂在机自动预处理，无需任何手工准备，无需手工稀释。

#3.6.5 具备试剂在线装载功能。

#4.原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修授权证书，以方便核查。