纯水机技术参数

第一部分：纯水制备模块 技术参数

1. 采用反冲沙滤、深层过滤、超滤或软化等纯化方式结合进行自来水预纯化。

2.产水系统采用模块化产水配置，带独立反渗透，EDI，产水紫外控制，水箱紫外控制及分配流路紫外

控制系统，考虑医疗用水的稳定性，不接受组装或拼凑机，产水、储存及分配模块需一体化（EDI等

重 要组件需在出厂时内置于主机）。

3.系统工作状态纯水平均产量：150升/小时，产水水质达到：电阻率>15 MΩ.cm 25℃，有机物TOC<30

ppb，溶解SiO2<0.05mg/L，微生物<1 cfu/ml，日产水量达到1500-3000升。

4.模块化制水主机内应内置：带抗结垢剂的预处理柱、反渗透模块、连续电去离子技术模块、内置三

个254nm杀菌紫外灯，DI精纯化柱。

5.采用最新弃水自动调节统技术，确保系统流速和水回收率保持恒定，不随进水水温、进水压力和电

导率发生变化。用户无需手动调整阀门即可维持产水流速并保护RO膜的使用寿命。

6.纯水系统纯化工艺流程图中，反渗透膜(RO膜)前后均需配备电导率检测仪，实时显示反渗透膜进出水

电导率、离子截留率、水温、水压。

7.纯水制备模块内置同品牌具备长效、抗结垢设计的连续电流去离子（EDI）模块。EDI模块阴极应有

活性炭涂层，能自动降低阴极PH值，预防EDI模块阴极结垢，无需前置软化柱或者防毒柱，并能提供

原理图材料证明。

8.可存储系统运行2年的历史数据，满足实验室对认证和水质溯源性的要求。

9.质量控制数据和历史运行数据可以通过USB接口下载。

10.用户可以通过个人电脑或手机等移动终端实现远程监控。

11.系统具备彩色触摸液晶屏幕，并可通过屏幕获取管路电阻率，管路总有机碳值，运转时间，反渗透膜

截留率，进水电导率，EDI产水电阻率，TOC（总有机碳）,水温，日期等信息。

12.纯水系统具备中文菜单。

13.标配Emergency By Pass功能，当仪器出现故障可继续为生化仪供水4-6小时。

14.系统具有完备的报警提示功能及简单易用的维护系统：可提示用户更换预处理柱、主机与水箱消毒系

统的紫外灯以及系统内部自检信息。

15.RFID技术可以防止在系统中插入错误的纯化柱，也可以确保预如意外漏水情况发生，漏水检测器自

动发现并立即切断自来水进水，系统会自动停止产水并报警。

16．内含Connect软件，通过这个独特的网上门户，客户和服务团队都可以访问水机系统及其数据，从而实现快速、精准的远程诊断和维修

第二部分：纯水储存及分配模块

1.水箱体积和形状: 容量140升;无死角设计,可使水箱内水完全排空。

2.*分配至生化仪流速达到4L/min。

3.材质和制造工艺: 超纯材料一次性吹塑成型，溶出物最低,降低二次污染；完全密封, 配同品牌空气过滤

器,降低外界对水箱内水质的污染，并有卫生防溢流装置。

4.全程液位显示, 达到3%精度，可根据每天用水量来控制水箱内存储量,最大程度保证水质新鲜。

5.漏水检测器，如意外漏水情况发生，漏水检测器自动发现并立即切断自来水进水，系统会自动停止产水

并报警。

6.用水点配置系统同品牌终端除菌过滤器，保证产水的无菌。

7.系统设计和运行具备通过ISO15189认证的能力（证明其系统和水质能够真正符合CLSI/NCCLS要求，ISO15189认证需要系统严格按照CLSI标准设计应用），有公立医院通过ISO15189的应用案例。

系统是在通过ISO® 9001 和ISO® 14001 认证的基地制造的。另外，为了确保操作的效率和安全性，系统还通过了CE、UL认证。