半自动轮转式切片机

招标技术参数：

*1. 半自动轮转式石蜡切片机，拥有零位指示的精准定位系统；

2. 样本定位：水平8°，垂直8°；

*3. 切片范围：0.5-100μm；

4. 切片厚度	0.5－5μm，以0.5μm递进，5-20μm，以1μm递进，20－60μm，以5μm递进，60－100μm，以10μm递进；

5. 修片范围  1-600μm

1－10μm，以1μm递进，10-20μm，以2μm递进，20－50μm，以5μm递进，50－100μm，以10μm，100－600μm，以50μm递进；

6. 水平进样：28mm±1mm；

#7. 垂直距离：≥70mm；

8. 样品回缩：5-100μm，以5μm递进，可关闭；

9. 电动粗进：300μm/s和900μm/s;

10. 切片模式：传统模式和半刀模式；

11. 控制板操作简单，易用；

12. 能够显示切片计数和切片厚度总计；

13. 手轮有两个安全锁定系统；手轮配重系统，旋转平滑，减少用户疲劳；

*14. 配有钨钢刀，可切较硬的组织。

15. 样本夹具可适用各种不同大小的组织；

16. 一体化，易于清理的外壳；

预算：20万元。

保修期：保修四年。

到货期：合同签订后一个月内。

数量：1台。