技术参数：

- *原产地：全进口零部件

- *压缩机:2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

- 工作温度:-50℃∽-86℃

- 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

- *Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

- *箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

- *工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

- *标配四扇内门，减少冷气丢失

- *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 234 分钟

- *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟

- 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

- *一级和二级压缩机智能启停，每运行21分钟，停止21分钟，安静节能

- *三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能

- 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

- *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

- *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- *标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

- *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

- *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

- *外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

- *全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

- 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

- 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

- 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

- *整机零部件3年保修，压缩机1年延保；

- *专业订制冻存盒；

- *符合 CE 认证

数量：一台

货期：现货

预算：88000.00元人民币；