**低温高速离心机**

**产品参数：**

1. \*主机最高转速：≥15000转/分,
2. \*主机最大离心力≥25,500×g
3. 最大离心容量≥4\*400ml
4. \*配置4×400ml水平转头，最高转速≥5000转，最大离心力≥4600g
5. 驱动系统：无碳刷电机直接驱动
6. 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心；
7. 运行模式及状态：运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
8. 温度控制范围：-10 到+40度
9. 加/减速选择：9加速/10减速
10. 程序：≥6个快捷程序，可一键调用，并具有1个快捷预冷程序
11. \*具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；
12. 转头自动识别，电子式不平衡监测，自动锁盖及内锁装置，
13. \*水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。
14. 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启
15. 有“节电”模式，在待机时显示屏可自动休眠
16. 可升级选配碳纤维转头
17. 噪音：≤ 55 dB
18. 可选配碳纤维角转头

离心机配置：≥36个15ml细胞尖底管适配器，≥16个50ml细胞尖底管适配器

到货期：现货

保修：三年

数量：1台

预算：69800.00元人民币