脉动真空灭菌器

一、设备名称：脉动真空灭菌器

二、设备数量：1台

三、设备用途：对手术器械和辅料物品的全方位消毒灭菌。

四、性能及技术参数：

★1 容积：≥650L。

1.1  主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

1.2  焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

1.3  材质：内壳SUS304 不锈钢,≥5mm，夹套SUS304不锈钢，≥6mm。

1.4  设计压力：≥-0.1/0.3Mpa

1.5  设计温度：≥144℃

1.6  使用寿命：≥10年/20000灭菌循环

★ 1.7 夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。

1.8  主体保温：岩棉，厚度≥60mm

2  密封门

2.1  密封门门数量：≥2

2.2  材质：门板材质同内壳一致

★ 2.3  结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个。

2.4  动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

2.5  安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

2.6  双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器

★ 2.7  门胶圈；圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

★ 3  管路系统

3.1   管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。

3.2    阀门数量：≥4个气动阀，≥3个电磁阀。

3.3    真空泵：单级直连式水环真空泵。

3.4  气动阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀保证≥400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在在≥0.05~0.3MPa。

3.5   压力变送器：进口品牌，精度等级，响应时间＜4ms。

3.6  蒸汽源：外接蒸汽管路。

3.7   降噪系统：节水降噪装置。

3.8  水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。

3.9  换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长

4  控制系统

★ 4.1  PLC；外壳：外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强

程序容量：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份)
网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。
功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）
通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）
工作温度：工作温度在≥–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作

★4.2   触摸屏

系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；屏幕颜色；64K真彩触摸屏.屏幕尺寸8.4寸                                                                                                                                                                                                                                                                      分辨率：分辨率为 ≥640 × 480；                                                                                                                   
容量：≥32M Flash和64M RAM。
防护等级：防护等级前面板 IP 65；          
通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

4.3  记录方式：

触摸屏记录：触摸屏记录相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                                                                           
热敏打印记录：热敏打印记录程序运行过程中的相关信息通过内置热敏打印机打印出来；                                                                                                
喷墨打印机记录：设备可选配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并通过外置喷墨打印机随时打印记录。

4.4   记录内容；

灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在热敏打印机和选配的监控电脑中存储，并可通过与电脑连接的喷墨打印机打印出来；                                                                                                                                     
报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。

4.5    数据保存

热敏纸：长效热敏纸在适宜的环境下可保存5年；                                                                                                     
电子数据：选配电脑监控的设备电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。

4.6    安全保护

超压保护：超压保护内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；                                                                       
门关位检测保护：门关位检测保护门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

5.灭菌程序类.≥26套

测试类程序：≥4套；                                                                                                                              
辅助类程序：≥2套。

5.2     程序名称：

织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序。

5.3    程序运行时间；标准循环≦55分钟。

5.4    脉动次数；3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

5.5    灭菌温度；≥121℃和134℃，灭菌温度设定范围 ≥ 115～138℃可设。

5.6    灭菌时间；≥121℃  20分钟，≥134℃  5分钟，灭菌时间设定范围 0～9999秒可设。

5.7    干燥时间；  0～9999秒可设。

6  物品装载

6.1 物品装载方式：标配消毒车搬运车装载，消毒车材质为SUS304。可在合理范围内订制层间距，搬运车标配碳钢喷漆。

6.2       材质：消毒车标配SUS304，可选配316L。搬运车标配304不锈钢，304、316不锈钢可选配

7  整体参数

7.1   腔体尺寸：≥610X910X1180。

7.2   外形尺寸：双扉； ≥ 1310*2070*1420。

7.3   设备重量： 双扉≥1370（kg）

8  标准配置

8.1   主体1个  . 消毒车；1辆. 搬运车；2辆。

五、售后服务:

1 整机质保3年，保证8年配件供应.

2 每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。

3 接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。

4 负责医院使用科室人员培训工作。提供中文使用说明书。

5 依据医院需求，配合完成医疗设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由经销商承担。

6 到货期：有现货。

7 预算：36万元。