# 高通量氙光传递窗招标参数

1. 主要材质：外壳304不锈钢，内胆镜面不锈钢
2. 工作舱尺寸：≥700\*700\*700mm（长宽高）
3. 总体积：≤1200\*1200\*1200mm（长宽高）
4. 总质量：≤180Kg
5. **\*内壁灯管：**至少三面均有安装氙光灯管
6. **\*辐射强度：**254nm 波长距离5cm时，185Mw/cm²
7. **\*能量密度：**254nm 波长距离5cm时，45mJ/cm²
8. 电源：AC 220V/50Hz
9. 功率：≤500w
10. 互锁装置：电子互锁+机械锁（防止断电开启）
11. **\*控制方式：**触摸屏控制，定时开关
12. 杀菌范围：细菌、病毒、芽孢、核酸、蛋白等
13. 细菌杀灭效率：30s杀菌率99%，1min杀菌率99.5%（金黄色葡萄球菌）
14. 芽孢杀菌效率：1min杀菌率99%，3min杀菌率99.5%（枯草芽孢杆菌）
15. **\*物料通过时间：**≤3min
16. **\*总杀菌率：**≥99%
17. 辐照角度：360°无死角
18. **拥有设备技术专利，国内业绩以及设备检测报告者优先考虑。**
19. **带\*号为投标必须响应的参数要求。**
20. **数量：两套。**
21. **预算：14万元**
22. **到货期：30天内**