北京大学人民医院设备招标文件

一、为满足临床科室需求，设备处拟对人民医院通州院区检验科辅助设备进行院内招标采购，采购项目内容及招标参数

生物安全柜技术参数

1.1气流模式:30%外排，70%循环

1.2内部尺寸(W×D×H): ≥1200x600x780mm

1.3外部尺寸(W×D×H): ≤1300x800x1600mm

1.4 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率≥ 99.995%

1.5工作台面材料:不锈钢一体成型

1.6噪音:≤ 67dB

1.7独立双风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

1.8风速测定:风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速

1.9前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%

1.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）

1.11前窗清洗位置:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜

1.14侧壁采用真空设计:侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染

1.15控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）

二、配置要求：

主机：3台

货期：有现货

保修：5年

二氧化碳培养箱技术参数

1、产品名称：二氧化碳培养箱

2、性能指标及要求：

1工作环境温度： 10-35℃；

2工作环境湿度： 20- 80%；

3电源:  220V  10% ，50 Hz 1；

4工作体积：184升

*5 箱体结构：水套式加热，标配搁板不得少于4块，最多可加配搁板数23块

*6停电温度波动：水套夹层环绕整个培养箱箱体，腔体内温度非常稳定。室温波动对腔体内温度几乎没有影响，即使停电1小时，腔体内温度下降不超过1℃，停电10小时，腔体内温度下降不超过10℃

7 温度控制范围：高于室温5℃～55℃

8温度控制精度：±0.1℃

9温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)

*10 具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。可选配去除VOC的HEPA过滤器，避免有毒挥发有机气体干扰细胞生长

*11具有100级空气质量白皮书，对HEPA过滤系统的性能进行重复验证

*12 CO2探头在箱体内部，实时反馈箱体状态，利于CO2浓度的调节

13二氧化碳控制范围：0～20%

14二氧化碳控制精度：±0.1%

15加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染

*16门开关具有自动CO2截留，减少CO2的消耗

17可选配8扇独立内小门，减少环境波动

*18腔体内置易于移动风扇，利于环境均一性

*19 系统升级能力：可升级为三气培养箱

二、配置要求：

主机：1台

货期：有现货

保修：5年

超低温冰箱技术参数

内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个

*原产地：全进口零部件，苏州组装

*压缩机:2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

工作温度:-50℃∽-86℃

工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

*电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

*标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

*箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

*工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

*标配四扇内门，减少冷气丢失

*具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 216 分钟

*压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟

外部尺寸(mm)：197.9 H ×84.6 W ×83.6 D cm

127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

*一级和二级压缩机智能启停，每运行12分钟，停止14分钟，安静节能

*三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能

控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

*符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

*标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

*标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

*超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

*标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

*外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

*全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

重型脚轮，方便移动和固定冰箱

冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

二、配置要求：

主机：1台

货期：有现货

保修：5年

2~8℃医用冷藏箱技术参数

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，左右双玻璃门。

2.3、有效容积（L）：990L。

2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1180*900*2000。

2.5、箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：≥1050*650*1500。

2.6、净重（KG）：≤ 230。

2.7、箱体材料：冷轧钢板，喷塑。

2.8、内胆材料：SUS304不锈钢板。

2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

2.10、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。

*2.11、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

*2.12、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。

*2.13、控制精度0.1℃。

2.14、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

*2.15、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。

2.16、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

*2.17、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。

*2.18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

2.19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

*2.20、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

2.21、标配10个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。

*2.22、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

*2.23、箱内LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。

2.24、箱体标配机械锁，双门双锁，防止随意开启，保证物品安全。

*2.25、前后四个万向脚轮设计，方便移动安放。

*2.26、选配RS485接口、远程报警接口、温度记录打印机。

三、配置要求：

主机：4台

货期：有现货

保修：5年

医用冷藏冷冻箱技术参数

一、用  途：

可用于冷藏药品、疫苗、试剂等，冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

2.2、样式：立式，双门。

2.3、有效容积：300L（冷藏187L、冷冻113L）。

2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤700*650*1900。

2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥冷藏为600*500*650,冷冻为500*450*530。

2.6、重量（KG）：≤100。

2.7、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。

2.8、箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

2.9、无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。

2.10、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

*2.11、高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。

2.12、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。

*2.13、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

*2.14、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

2.15、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。

*2.16、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。

2.17、具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

*2.18、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

*2.19、箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。

2.20、LED照明，视物更清晰。

2.21、冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。

*2.22、冰箱背部采用平面设计清洗。

三、配置要求：

主机：4台

货期：有现货

保修：5年

移液器技术参数

（1）整支灭菌多道移液器

一 技术参数

1、人体工程学设计，轻触推杆即可退出枪头；

2、不同色彩标记不同的量程，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

*3、液量微调设计：带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节；

*4、双控按钮设计，有效预防移液中间的误操作；

*5、具备双活塞设计，增加50%吹出能力，降低挂壁和残留；

6、白色背景，黑色数字显示；

*7、采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外消毒；

8、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；

9、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

二配置清单

1-10ul量程1支 、10-100ul量程1支

货期：有现货

保修：5年

（2）整支灭菌单道移液器

一技术参数

*1、符合人体工程学设计，重量轻，舒适灵活，弯钩状指靠。

2、不同色彩标记不同的量程，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

*3、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节。

*4、双控按钮设计:防止误操作。

*5、双活塞设计，增加50%吹出能力，提高了移液器的精准度。

6、白色背景，黑色数字显示；

7、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。

*8、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌；

9、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

二配置清单

0.2-2ul量程1支、2-20ul量程1支、20-200ul量程1支、100ul-1000ul量程1支

枪架1套

货期：有现货

保修：5年

八联排离心机

一技术参数

*1.1、最高转速（rpm）：≥7000

*2、最大相对离心力(xg)：≥2600

3、转子容量：0.2ml8联排PCR管x2

4、运行时间：连续

5、噪音（dB）：≤45dB

二、配置要求：

主机：1台

货期：有现货

保修：5年

预算：42万元

投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述设备提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2021年12月16日8：00（北京时间），眼视光中心二层第九会议室。

3.投标截止时间：2021年12月16日 8：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标时间： 2021年12月16日8:30（北京时间）。

5.联系人：谢晓添88324616

五、评分细则

| 北京大学人民医院采购评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 投标人 |  |  |
| 价格分 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 小微企业优惠率 |  |  |  |  |
|  | 评标价 |  |  |  |  |
|  | 1、价格分 | 30 |  |  |  |
| 技术/服务评分 | 2、技术响应(一个负偏离扣2分，正偏离不加分） | 40 |  |  |  |
| 履约能力评分 | 3、投标产品的销售业绩（ 一份合同2分，超过五份不加分） | 10 |  |  |  |
| 服务评分 | 4、到货、售后（到货时间短、售后时间长为优） | 20 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 基准价= |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  | 日期：年 月 日 |  |

六、合同及廉洁模板

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修  年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点及联系人：北京大学人民医院： 联系人：王洪元、单春龙 联系电话88324633

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  | 法定代表人签字 |
| 或委托代理人签字 |  | 或委托代理人签字 |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日