北京大学人民医院2023年度救护车更新项目采购文件

- 采购公告

1、项目名称：2023年度救护车更新项目采购文件

2、项目概况：

北京大学人民医院拟采购救护车一辆。

3、采购控制价：30.2万元

4、资金来源：财政性资金

5、供货期：20日历日

6、投标文件所需资料：

（1）投标人需提供合法企业工商营业执照或事业单位法人证书，且具有相关经营范围。

（2）投标人需提供法定代表人身份证、授权人身份证、授权委托书。

（3）投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月任意一个月）。

（4）投标人需出具的上一年度财务审计报告复印件或近三个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（5）投标人提供报名日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（6）投标车型须在国家发改委或工信部车辆目录《车辆生产企业和产品公告》内，提供相关证明文件。

（7）投标车型须具有国家强制认证证书（3C证书），提供相关证明文件。

（8）投标车型须符合国家环保要求，提供相关证明文件。

（9）投标人应具有汽车销售资格并具备《医疗器械经营企业许可证》或相关备案证明材料。

（10）投标人须提供在近三年内(2020年10月至今)类似项目业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页。

（11）投标文件中应包含以上资料内容复印件并加盖公章。

- 项目需求：

# 1.技术参数

| 序号 | 项 目 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 底盘主要技术参数 |  |
| 车 辆 基 本 参 数 | 1.1.1外形尺寸(长×宽×高)(mm): | ≥5360*1920*2480 |
|  | 1.1.2总质量(kg): | ≥2860 |
|  | 1.1.3轴距（mm）: | ≥3100 |
|  | 1.1.4整备质量(kg): | ≥2330 |
|  | 1.1.5最高车速（km/h）: | ≥150 |
|  | 1.1.6额定载客(包括驾驶员)(人): | ≥5-8 |
|  | 1.1.7燃油种类: | 汽油 |
|  | 1.1.8排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
|  | 1.1.9排量（ml）: | ≥2350 |
|  | 1.1.10功率(kw): | ≥118 |
|  | 1.1.11轮距前/后(mm) | 1655/1650 |
|  | 1.1.12轴数: | 2 |
|  | 1.1.13轴荷: | 1290/1570 |
| 底 盘 转 向 | 1.2.1驱动方式： | 中置后驱 |
|  | 1.2.2前悬架类型： | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
|  | 1.2.3后悬架类型： | 钢板弹簧非独立悬架 |
|  | 1.2.4助力类型： | 电子液压助力 |
|  | 1.2.5车身结构： | 承载式 |
| 其 它 | 1.3.1驾驶室二人座、安全气囊、单侧开门、动力转向、 驾驶室双侧电动窗、中控门锁、前后独立控制冷暖空调、前后暖风、ABS、收音机、车窗 2/3 粘贴白色磨砂防爆膜 |  |
| 二、 | 医疗舱配 |  |
| 警灯警报及照明系统 |  |  |
|  | 2.1.1车顶前部安装长排LED爆闪警灯1套（内置100W喇叭） |  |
|  | 2.1.2车顶尾部安装2个LED方型爆闪灯 |  |
|  | 2.1.3车顶两侧安装LED爆闪灯及LED照明灯 |  |
| 电 器 设 备 |  |  |
|  | 2.2.1医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动连接电瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱自动断电。 |  |
|  | 2.2.2医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作。 |  |
|  | 2.2.3医疗舱配备1000W 正弦波智能逆变系统，提供 24 小时不间断电源. |  |
|  | 2.2.4医疗舱顶部安装2组LED照明灯 |  |
|  | 2.2.5医疗舱安装220v插座≥2个，12V插座≥2套 |  |
| 医疗舱内部 |  |  |
|  | 2.3.1医疗舱所有内饰均采用高分子整体环保材质 |  |
|  | 2.3.2医疗舱地板采用专业医用地板，耐磨，防滑不开裂，整体无接缝、耐油防腐防水 |  |
|  | 2.3.3驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有一个透明玻璃窗，供前后车厢观望。 |  |
|  | 2.3.4医疗舱中隔墙安装1套前后对讲系统 |  |
|  | 2.3.5中隔墙下方安装一套翻盖座椅 |  |
|  | 2.3.6中隔墙右侧安装一套医疗柜 |  |
|  | 2.3.7医疗舱左侧顶部安装一组吊柜 |  |
|  | 2.3.8医疗舱左侧前部安装药品柜 |  |
|  | 2.3.9药品柜侧边安装2组氧气终端接口及湿化瓶（可直接供病人，供呼吸机使用） |  |
|  | 2.3.10医疗舱左侧中部安装一组物品柜 |  |
|  | 2.3.11医疗舱左侧中部预留设备安装位置 |  |
|  | 2.3.12医疗舱左侧后部安装一组氧气柜（内安装2个10L氧气瓶，含2套减压阀） |  |
|  | 2.3.13医疗舱右侧后部安装3人柜式床（含坐垫靠背软垫及 3 套安全带） |  |
|  | 2.3.14医疗舱后方安装1KG灭火器及固定支架 |  |
|  | 2.3.15医疗舱安装安全扶手 |  |
|  | 2.3.16医疗舱安装双向通风换气系统 |  |
|  | 2.3.17医疗舱安装输液挂架 |  |
|  | 2.3.18医疗舱安装紫外线灭菌灯 |  |
| 空调系统 |  |  |
|  | 2.4.1医疗舱安装独立的冷空调及暖风系统 |  |
| 负压系统 |  |  |
| 2.5.1功能:负压系统的功能能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，而又达到通风换气、不污染环境的目的。 2.5.2相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa～-10Pa。 2.5.3过滤器效率:空气过滤器对粒径0.3μm 微粒气溶胶滤出率大于99.998%。 2.5.4结构与组成:空气净化系统由进风口、净化排风装置、控制和监测装置组成。净化排风装置由排风风扇和空气过滤、消毒器组成。空气过滤、消毒器应设置在净化排风装置的吸入口。进出风口基本按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制装置应放在驾驶室及医疗舱便于进行操作和控制。 2.5.5高效负压装置采用风机、活性炭过滤层、高效过滤层、紫外线消毒装置组成。 2.5.6风机负压效果应符合卫生部现行标准为-10到-30Pa。 2.5.7过滤装置为双层专业过滤层，分为活性炭过滤层和高效过滤层，另加装紫外线消毒装置。 ▲2.5.8需提供第三方出具的测试报告，测试报告出具时间为2021年11月以后 |  |  |
| 上车担架 |  |  |
| *▲2.6.1整体采用高强度铝合金材质，担架车自重≤40kg 2.6.2采用荧光醒目警示色设计，夜间可见，并便于清洗，床体可耐高 压水枪冲洗。 2.6.3基座采用可折叠结构及降震设计，确保稳定。 2.6.4担架多档高度可调，装载位置具备可调提升高度，未装载病人情 况下，可单人调整担架车高度。 2.6.5具有可向下折叠的床边护栏。 2.6.6担架垫采用密封软性材质，可牢固联接担架托板。 2.6.7组锁扣设计尼龙固定带，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣，可 调节长度，可达到完整约束患者胸部、肩部、腕部和脚部交叉锁扣的目的。 2.6.8.助力头端靠背，头端背板角度可调节。 2.6.9.担架脚端具有牵拉把手，配有脚撑，脚端背板可抬升。 2.6.10.担架长度可调节，便于窄小空间操作灵活。 2.6.11担架具有防滑耐磨设计万向轮，有安全锁固定装置。 2.6.12.地固定装置：便于同型担架发生损坏时互换 ▲2.6.13.担架床最大长度≥200cm；担架变位最小长度≤160cm；床宽≤58cm 2.6.14.担架承重≥290公斤。 |  |  |

2.服务需求

1.本项目货物质量保证期为底盘部分2年或5万公里，医疗舱改装部分一年。

2.合同签订之日起20日内乙方需交付车辆且验收完毕。

3.合同签订后，所有相关手续办理完毕（包括警灯、警报、购置税、保险及办理牌照等），且车辆交付甲方使用后5个工作日内，乙方提供合规发票后甲方按中标金额支付乙方95%，即，剩余5%作为质保金。

# 三、标书编写

1、投标文件应以中文书写。

2、投标文件的组成：

（1）本文件“投标文件所需资料”中要求的所有资料并加盖公章。

（2）开标日期近3天内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

（3）近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2020年10月至今）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）投标人需响应本项目的技术需求、服务需求（加盖单位公章）。

技术参数偏离表

（5）投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。

（6）投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。

（7）开标一览表，投标人应按照如下格式报价，加盖公章。

3、项目报价：为总价包干价，含税金等一切费用。

4、投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章；投标书要求打印内容清晰，页码顺序无误，不存在乱码缺页等情形；目录页码应与投标书内容一致。

电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式封装。

5、下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

（1）投标书未密封或逾期送达。

（2）文件中要求的“投标文件所需资料”不完整或未加盖公章。

（3）投标书未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字；

或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作投标书。

（7）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

# 四、评标办法

1、本项目评标委员会由院内科室的评标专家组成，成员5人。

2、评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

3、本项目采用综合评分法,是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 16 | 企业管理体系证书（6分） | 投标人有ISO9001质量认证体系证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有ISO14001环境认证体系证书得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 投标人具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理认证证书者得2分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 投标人业绩评价（10分） | 根据投标人近三年（2020年10月至投标截止期，合同签字日期为准）承担的救护车业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得10分。 注：1.投标人业绩合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件加盖公章，否则业绩不予认可。 |
| 技术部 分 | 554 | 对招标文件技术规格要求的响应程度（34分） | 投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的34分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分（需提供证明文件，不提供者得0分）其他条款不满足的，扣2分。注：不满足条款大于等于8条，按0分计算” |
|  |  | 对投标车型改装设计方案的评价（15分） | 根据招标技术要求和投标技术响应情况，对车辆整体配置及改装设计方案的科学合理性、生产工艺的先进性（应用新技术、新材料）、改装技术的完整性、整体的安全性、舒适性等进行评价。 救护车整体设计科学合理、生产工艺及生产材料先进、车内急救设备取用便捷、技术完整、安全性高、舒适度高，得15分； 救护车整体设计较为科学合理、生产工艺及生产材料较为先进、车内急救设备取用较为便捷、技术相对完整、安全性及舒适度较高，得10分； 救护车整体设计一般、生产工艺及生产材料一般、车内急救设备取用一般、技术一般、安全性及舒适度一般，得5分； 救护车整体设计较差、生产工艺及生产材料较差、车内急救设备取用便捷性差、技术完整度差、安全性及舒适度差，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（含质保期、维护时间，质保年限）、保修期外维修方案、改装解决方案、其他优惠措施等。 全部响应并满足招标要求，方案与流程可行、故障响应机制全面、应急机制全面、服务体系及保证措施完善得5分。 方案与流程基本可行、故障响应机制响应一般、应急机制响应一般、服务体系及保证措施基本完善，得3分。 方案与流程、故障响应机制、应急机制、服务体系及保证措施中有欠妥之处，不完善、不完备，得1分。 无方案与流程、故障响应机制、应急机制、服务体系及保证措施，得0分。 |

# 五、开标

1、递交文件截止时间：2023年10月16日13:00

2、开标时间：2023年10月16日14:00

3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦7024B

（开标时授权委托人需携带身份证原件）