| 医用升降温毯技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和 性能要求 | 备 注 |
| 1 | 技术参数及要求 |  |  |
| *1.1 | 工作原理：半导体升降温，水循环毯，无氟环保 | 具备 |  |
| 1.2 | 输入电压 | 220V～ |  |
| 1.3 | 环境温度 | 10～30℃ |  |
| 1.4 | 升温功率 | ≥1000W |  |
| 1.5 | 降温功率 | ≥650W |  |
| *1.6 | 温度设定范围 | 5～40℃ |  |
| 1.7 | 温度设定精度 | 0.1℃ |  |
| #1.8 | 升/降温时间(空载：20℃至设定温度) | ≤15分钟 |  |
| #1.9 | 工作噪音 | ≤45分贝 |  |
| 1.10 | 智能输出，微电脑控制自动调整输出功率 | 具备 |  |
| *1.11 | 不需要外接体温传感器 | 具备 |  |
| 1.12 | 机内出水温度传感器及温度显示器 | 具备 |  |
| 1.13 | 机内回水温度传感器及温度显示器 | 具备 |  |
| 1.14 | 智能输出，微电脑控制自动调整输出功率 | 具备 |  |
| 1.15 | 对话框显示设置工作及故障信息 | 具备 |  |
| 1.16 | 低水位声光报警 | 具备 |  |
| #1.17 | 磁联接循环水泵 | 具备 |  |
| #1.18 | 高强度聚氨酯蜂窝水毯 | 具备 |  |
| 2 | 配置要求 |  |  |
| 2.1 | 医用升降温毯主机 1台 | 具备 |  |
| 2.2 | 聚胺酯蜂窝水毯 1条(92cm×50cm) 聚胺酯蜂窝头帽 1顶 | 具备 |  |
| 2.3 | 3米水毯快速联接水管 1套 2米头帽快速联接水管 1套 | 具备 |  |
| 2.4 | 专用可移动支架 1套 | 具备 |  |

数量：一台