除颤起搏监护仪（血压+血氧）技术参数

1．工作条件:

1.1电源：交直流两用，200v-240v交流50Hz，内置可充电电池.

1.2环境温度：摄氏0-55度。

1.3环境湿度:5-95%，无冷凝。

2．一般规格:

2.1体积小,重量轻,便于携带.

2.2显示器:大于5.6英寸,EL显示器,高亮度多角度清晰显示心电等.

*2.3.中文显示软件,中文操作面板

3．除颤：

*3.1除颤波形:低能量双相波。

3.2最大能量≤200焦耳。

3.3充电时间:最大能量200焦耳时充电小于6秒。

3.4屏幕显示选择能量。

3.5同步除颤：屏幕显示SYNC,屏幕及打印报告均有放电位置标记。

3.6除颤手柄：成人/儿童一体除颤电极板。

*3.7能量选择，打印及充放电都能通过手柄上按键完成。

3.8自动打印除颤过程。

4．心电监护

4.1心电监护：3导联心电监护

4.2带宽0.5-40Hz(-3dB)标准/0.05-130Hz诊断

4.3 ECG尺寸大小：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏，显示在显示屏上

4.4心率：数字显示0－300bmp±5%

4.5心率报警：开/关显示在监视器上用户可选，心动过速60－280bpm，心

动过缓20－100bpm

4.6内部事件概要可保存300条事件和50条波形以上

5体外起搏:

5.1起搏方式:VVI按需型和非按需型。

*5.2脉冲波形和宽度：矩形，40毫秒。（可以用于儿童）

5.3脉冲幅度：8-140毫安，屏幕数字显示，增量2毫安。

5.4起搏频率：30－180次/分。

5.5脉冲输出方式：具有4：1输出功能，能在不停止起搏时观察到患者自主心率。

6.血氧饱和度

6.1测量准确度：非运动状态下：70%-100% 时偏差2 。

运动状态下：70%-100%时偏差3。

6.2测量范围：1%-100%，脉率范围25-240次。

7.无创血压

7.1自动周期2.5、3-10、15、20、45、60、90、120分钟。

7.2测量范围：收缩压：40-260mmHg。平均压：30-220mmHg 舒张压：25-200mmHg

8．内置电池：免维护铅酸电池

9．打印

9.1 纸宽大于80mm，可三通道打印

9.2 打印报告可显示实际除颤能量和平均电流以及病人阻抗。

10 配备一体化便携式背包，方便背提和收纳所有缆线。

数量：一台