毫米波治疗仪

★1、利用与人体组织固有频率相同波段的毫米波，使人体组织产生谐振效应进行治疗，谐振能量可达到人体组织深部。可用于伤口愈合及各种浅表溃疡、消化溃疡、软组织损伤、疼痛、盆腔炎、湿疹及口腔溃疡。

2、非热效应治疗，不同于传统热效应治疗。疗效更显著，同时避免了热灼伤的可能，治疗范围更广。

3、输出功率密度：3.9~7.5 mW /cm2，极低能量工作方式。无任何有害电磁辐射，无需在高频室进行治疗，对医务人员和患者更安全。

★4、震荡源工作频率:36GHz±5%，能量集中于人体组织固有频率范围，保证疗效;

★5、立体定向活动曲臂，准确定位辐射头，保证治疗的有效性；

★6、具备红色引导光，及时指示治疗范围；

7、震荡源输出功率:(80±20)mW；

8、定时选择：10、20、30、40、50、60min,到时提示；

9、电源电压：交流（220±22）V (50±1)Hz

10、整机功耗：30VA;

数量：一台。