超净工作台

产品用途：该产品是提供无尘无菌高洁净工作环境的设备、广泛应用于医疗卫生、制药、生物、电子、精密仪器仪表及化学实验等部门。并提供局部无菌、无尘的超净工作台。

产品特点：

1、垂直层流送风，闭合工作台面，可有效防止操作室内部样品相互交叉感染，独特的气流再循环设计，可延长过滤器的使用寿命。

2、采用超高效无隔板过滤器，对0.3微米的颗粒过滤效率达到99.99%（操作区洁净度远高于100级）。

3、工作台面为进口304不锈钢材质、箱体表面采用静电喷涂工艺美观耐用，耐腐蚀。

技术参数：

*1、洁净等级：100级@≥0.5μm（美国联邦209E）。

2、菌落数:≤0.5个/皿.时。（Φ900培养平皿）

*3、平均风速:0.3-0.6m/s（可调）。

4、振动半峰值:≤3μm。

5、光照度:≥300LX。

6、操作及气流形式:双人单面垂直单向流流行。

7、工作区尺寸:1220*680*680（mm）

8、装置外形尺寸：1340*770*1800（mm）

9、荧光灯/紫外灯规格：30w*1/30w*1

10、最大功耗:0.36KW

*11、噪音：≤58dB(A)

12、电源：AC220V±10%/50HZ

13、重量：约200Kg

*14、产品规格尺寸可根据用户实际需求定制。

数量:16台