生物安全柜

1	气流模式：30%外排  70%内循环

★2	过滤器：采用ULPA Filter技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上

3	风速：流入气流平均风速：＞0.5m/s      下降气流平均风速： 0.25 -0.5m/s

★4	噪音：≤62dB（A）

5	振动半峰值：≤3μm( rms)

6	光照度：≥1000Lux

★7	尺寸：外形尺寸1525×790×2150mm    工作区尺寸1360×600×680mm

8	前窗：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度≥5mm。

9	柜体结构：四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均使用304#不锈钢。

10	报警保护系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示。

11	操作口高度：前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、语音同时报警提示。

★12	显示：彩色液晶显示器，实时显示高效过滤器使用寿命及吸入、下降风速值。具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录。新增照明灯累计运行时间超过5000小时、杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示（可清除）。标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。

★13	前视窗定位：脚踏、电动及手动开关随意定位电动升降前窗，操作自由轻松。

★14	实验操作：10°倾角操作面，减轻操作者压迫感，坐姿可观察压差表、可调安全门高度、可控制柜内电源等独特技术。

15	简便的可维护性：内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。

16	安全性能：具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低风速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。

★17	风机：采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。

18	产品具有良好的品质保证，执行YY0569-2011行业标准，具备国家食品药品监督管理局的III医疗器械注册证及生产制造认可表。

保修三年

数量：一台。