全自动免疫分析仪技术参数要求

- 数量：两套

- 产地：原装进口，提供产品进口注册证

- 检验要求

*3.1测试速度≥340测试/小时

*3.2检测原理：化学发光法或电化学发光

3.3样本类型：血清、血浆、尿液、其它

3.4样本管：具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能

3.5样本位：在机样本位≥300个，可连续不间断加样

3.6试剂通道≥50个试剂位

3.7急诊功能：急诊优先，可随时编入急诊样本

3.8试剂开盖稳定：开盖后稳定期≥28天，避免过效期的试剂浪费

3.9试剂探针：液面感应、气泡检测功能

3.10样品探针：探针保护，防堵防撞，检测气泡功能，保障检测结果准确

3.11自动稀释重测：机上有自动稀释重测功能，对高浓度样本检测范围宽，结果准确

3.12防交叉污染：采用一次性使用的Tip头，避免交叉感染

3.13反应杯：使用一次性反应杯

*3.14可拓展性：可与生化模块联接

*4、测定项目：项目齐全，要求检测项目≥94项（可检测肿瘤、激素、甲功、传染病、骨标志物、心肌标志物、优生优育、贫血等）

5、质控要求：原厂质控品

6、定标要求：原厂定标品，两点批定标，减少定标频次，节约定标品和试剂

7、仪器控制及通讯系统

7.1操作界面：中英文操作界面，清晰简洁

7.2操作方式：触摸屏操作，简单方便

7.3报告系统：有中文报告系统，出中文报告单

7.4通讯系统：使用ASSTM标准模式的双向接口，具有数据双向传递系统，支持双向通讯

7.5 LIS连接：具备LIS端口，可与实验室LIS系统相连接

8、售后服务

8.1培训：由厂家提供完整的仪器现场培训

8.2维修：2小时服务响应，4小时到达现场，终身保修

8.2保养：由厂家每年免费仪器保养一次以上

9、SFDA认证情况：仪器及试剂、相关耗品等都具有SFDA认证