全自动血液和无菌体液培养仪招标参数

★1、检测原理：非侵入式二氧化碳显色或荧光检测技术，支持24小时后延迟上瓶不影响阳性检出率。

2、支持24小时在线工作，微生物在机单次检测周期≤10分钟。

★3、仪器容量：要求≧100个瓶位，并且支持容量扩展，可根据用户要求加装培养箱增加瓶位，不需要再购买主机。

★4、每个分区抽屉独立控温且为免维护恒温技术，恒温可在27-45度宽范围内调整，具备内置温度和显示温度校正功能。

★5、仪器配备条码扫描器，触控大屏设计，支持键盘输入。

6、孔位校准：仪器每10min钟进行一次自动质控，常规无需人为干预。

7、系统软件可提供培养瓶状态查看、曲线查看和打印、温度修改设置、培养瓶信息编辑、数据导出等功能。

8、具备培养瓶重新放入功能，重新放入的培养瓶之前的信息自动匹配。

9、具备匿名上瓶功能，允许事后补录信息。

10、提示信息：阳性瓶或其他警报可通过声音、图像或灯光闪动等进行提示。

11、支持联入微生物实验室数据管理系统（LIS），支持中间数字化软件，实验数据自动输出。

★12、培养瓶：原厂配套培养瓶种类要有中和抗生素需氧瓶、中和抗生素厌氧培养瓶、标准需氧培养瓶、标准厌氧培养瓶、中和抗生素儿童培养瓶。

★13、培养瓶都能同时培养细菌和真菌，不需要单独的真菌瓶即可进行真菌培养。

★14、培养瓶外部材质都为多层树脂，掉落不会破碎。培养瓶内部为负压设计。

★15、所有培养瓶支持血液和无菌体液的培养，并提供无菌体液相关注册证；

16、培养瓶检测过程中无换气及标本漏出，避免实验室污染和对实验人员的伤害；

17、配置：主机、打印机，UPS 1套

18、整机保修三年，可增加延保，终身提供工程技术服务。