卡式灭菌器招标参数

| 设备名称 | 卡式灭菌器 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 一、配置说明 |  |
| 1灭菌盒 | SUS304不锈钢，表面电解抛光处理，抗腐蚀。 |
| 2外罩 | 表面喷塑，耐腐蚀 |
| 3门罩 | 注塑 |
| 4安全阀 | 开启压力≥0.25Mpa |
| 5主控系统 | 微电脑系统，具有较强的适应系统内部参数离散变化和外界环境温度变化的能力。 |
| 6压力传感器 | 范围：0~400kpa 精确度0.1KPa。 |
| 7温度传感器 | A级精度，温度准确。 |
| 8微动开关 | 工作可靠，寿命长 |
| 9注水泵 | 工作可靠，适应性强。 |
| 10电磁阀 | 响应速度快、耐高温、耐高压、长寿命 |
| 11打印机 | 微型热敏打印机,打印速度快，寿命长。 |
| 二、技术参数 |  |
| 1主要参数 |  |
| 1.1用途 | 适用于医疗单位口腔科、眼科、耳鼻喉科、手术室等科室对手术器械、玻璃器皿等的灭菌。 |
| 1.2腔体材料 | SUS304不锈钢 |
| 1.3容积 | ≥5L；水箱容积≥4.0L。 |
| 1.4尺寸（mm） （L×W×H） | 内腔：≥400×100（部分）×50（部分） 外形：≥500×400×100 |
| 1.5净重 | ≥40Kg |
| 1.6电源 | 电压22V，频率≥50Hz，功率≥1.3Kw |
| 1.7压力 | 设计≥0.25Mpa；最高工作压力≤0.3Mpa |
| 1.8 温度 | 设计温度≥150℃；温度显示精度0.1℃；温度均匀度≦±0.5℃ |
| 1.9 灭菌温度选择 | 121~134℃ |
| 1.10运行时间 | 9~12分钟 |
| 1.11显示系统 | 微电脑控制技术，液晶显示，触摸式按键 |
| 2安全装置 |  |
| 2.1超温自动保护装置 | 盒体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。 |
| 2.2蒸汽发生器的多重控制与保护 | 超温保护，热电偶控制，超压自动泄压。 |
| 2.3双重超压保护 | 自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。 |
| 2.4电子电路安全装置 | 交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。 |
| 3打印系统 | 标配打印机，打印日期、时间、过程参数 |
| 三、其他配件：无 |  |
| 四、到货期：30天 |  |
| 五、保质期：3年 |  |