| 清洗消毒器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 内容 |
| 1 | 适用范围 | 主要用于对医院手术器械、硬式内窥镜、呼吸管、口腔器械等进行清洗、消毒、上油、干燥 |
| 2 | 外形尺寸 | ≤700mm（深）*700mm（宽）*1875mm（高） |
| 3 | *内舱容积 | 有效灭菌容积≥360L（注册证为准） |
| 4 | 工作电源 | ～380V，3N，50HZ |
| 5 | 功率 | ≤17KW |
| 6 | 热消毒温度 | 室温～93℃ |
| 7 | 水源压力 | 0.10MPa～0.80Mpa |
| 8 | 水耗量 | ≤15L/阶段 |
| 9 | *小车层数 | ≥4层 |
| 10 | *器械框配置 | ≥10只器械框，篮框尺寸≥480*280*60mm |
| 11 | 选配配置 | 标准清洗小车口腔手机清洗小车、呼吸管/麻醉管小车、腰盘清洗小车、硬式内窥镜清洗小车、湿化瓶清洗小车 |
| 12 | *程序预置 | ≤6套 |
| 13 | 开门方式 | 双开门方式，采用同步显示技术，在设备前后各有一块≥4寸超清液晶显示屏，在“去污区”进行消毒清洗程序的操作时，在“清洁区”就能获取打印记录，同时能够实时观察机器的运营情况，更好地满足对“去污区”、“清洁区”分区管理的要求 |
| 14 | 完善温度控制系统 | 双温控制模块，具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统 |
| 15 | 快速弹性链接技术 | 快速弹性连接装置能够将清洗舱与清洗小车快速无缝连接，降低了清洗过程中水压损耗，增强了全自动清洗机清洗水压，保证清洗效果 |
| 16 | 打印系统 | 可将清洗消毒过程中的清洗时间、漂洗时间、热消毒时间、干燥时间、清洗温度、漂洗温度、热消毒温度、干燥温度、A0值、进酶量、进油量等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行三年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 |
| 17 | 选配化学消毒以及除锈功能 | 本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒以及除锈功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒以及除锈功能，提供检查报告 |
| 18 | 干燥系统 | 3×5000W干燥系统以及0.03微米的干燥过滤网 大功率的干燥系统保证烘干效果，0.03微米过滤系统保证热风的洁净度 |
| 19 | *清洗效果检测 | 设备通过中国疾病预防控制中心对呼吸管路、口腔手机、玻璃试管、普通器械、湿化瓶、婴儿奶瓶清洗效果的检测，检测结果合格。并提供婴儿奶瓶、湿化瓶相关检测报告。 |
| 20 | *消毒效果检测 | 设备通过中国疾病预防控制中心对三种消毒模式的检测，分别为低温消毒、高温消毒、化学消毒，检测结果合格。并提供三种消毒方式检测报告。 |
| 21 | 耗材 | 产品相对应耗材与设备同一品牌。 |

数量：一台

保修三年