| 清洗消毒器参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 适用范围 | 产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。 |
| 2 | *有效容积 | ≥550L（以注册证为准） |
| 3 | 结构材料 | 清洗管路采用卫生级316不锈钢管道，清洗机内胆采用304不锈钢，外罩以及配件采用304不锈钢，厚度为1.5mm |
| 4 | 腔体保温 | 12mm橡胶海绵 |
| 5 | 快速弹性嵌卡连接技术 | 清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，注水口≥3个，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。提供第三方证明文件 |
| 6 | 开门方式 | 自动下开门，前后双开门，可实现双门互锁，双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，厚度≥50mm，隔音隔热 |
| 7 | 门安全控制 | 关门遇障碍自动返回，门打开/关闭给予语音提示，告知门动作状态 |
| 8 | 快速管路设计 | 双水箱设计，能够实现快速预热 |
| 9 | 干燥系统 | ≥3×1500W干燥系统，噪音≤65dB |
| 10 | 空气过滤 | 过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） |
| 11 | 控制方式 | 采用非PLC/单片机智能控制系统，故障报警 |
| 12 | 通讯协议 | 设备可通过以太网、wifi、3G、USB多种方式接入互联网或PC机 |
| 13 | 显示屏 | 双屏，前后各一块10.4英寸LCD显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作；800*600，2000K真彩显示 |
| 14 | 安全保护 | 门电机：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； 循环风机：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 循环水泵：循环水泵有故障时，自动检测，退出程序； 酶液量、润滑油量：耗材不足时给予提示，并退出程序； 加热器：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门防夹手装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 超温保护：双温控检测，超过设定温度，系统自动切断加热电源 |
| 15 | 记录方式 | 可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO值 |
| 16 | *内置程序 | ≤6套预置程序，每套用户均可依据需要进行程序编辑 |
| 17 | 温控系统 | 具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统 |
| 18 | *化学消毒及除锈功能 | 本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒以及除锈功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒以及除锈功能。提供第三方化学消毒检测报告。 |
| 19 | *清洗效果检测 | 设备通过中国疾病预防控制中心对呼吸管路、口腔手机、玻璃试管、普通器械、湿化瓶、婴儿奶瓶清洗效果的检测，检测结果合格。并提供婴儿奶瓶、湿化瓶相关检测报告。 |
| 20 | *消毒效果检测 | 设备通过中国疾病预防控制中心对三种消毒模式的检测，分别为低温消毒、高温消毒、化学消毒，检测结果合格。并提供三种消毒方式的检测报告。 |
| 21 | 远程监控 | 可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，提高维修的及时性，提供第三方证明文件。 |
| 22 | 身份识别技术 | 用户通过自身的生理特征进入操作系统，生理特征具有唯一性。提供第三方证明文件 |
| 23 | 云服务 | 实现对设备运行参数的实时备份功能，为追溯提供数据支持，提供第三方证明文件。 |
| 24 | 双工对讲 | 具有语音对讲系统，实现了不同工作区的工作人员之间的实时对讲的功能，为供应室人员解决了隔区沟通困难的问题，以提高了作效率。提供第三方证明文件。 |
| 25 | 教学功能 | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够视频播放各种感控知识、操作指南、科室要求内置的其他教学内容。提供彩页加盖公章证明文件。 |
| 26 | 短信通知 | 设备的运行状态（包括运行信息、故障信息等）会第一时间以手机短信发送到设备相关人员，提高服务的实时性及准确性。提供第三方证明文件 |
| 27 | 日志导出 | 设备运营的数据导出后自动生成为Excel文件格式 |
| 28 | 产权保护 | 设备软件具有中国计算机软件著作权，受国家知识产权保护。提供带有清洗消毒器字样的著作权证书 |
| 29 | *装载量 | 5层，共15个标准器械篮筐（480*250*50） |
| 30 | 运行时间 | ≤30min |
| 31 | 耗水量 | ≤35L/步 |
| 32 | 设备尺寸 | ≤1340mm（L）*1025mm（W）*1880mm（H） |
| 33 | 耗材 | 具有产品相对应的耗材的生产许可 |

数量：2台

保修三年