全自动化学发光图像分析系统

用途

用于ECL、ECL Plus、Western、Northern、Southern等样品的发光成像和分析，用于电化学发光、生物芯片发光检测、植物活体成像、菌落活体成像等检测。

性能与技术要求（★为必须满足的指标）

1、仪器性能

1.1 摄像头：美国FLI高分辨低照度数码制冷CCD相机

★1.2 冷却温度：≤-65℃（提供FLI厂家证明文件）

1.3 物理分辨率：605万像素，2750×2200，非插值生成

1.4 读出噪声：≤3e- RMS

1.5 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%

1.6 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

1.7 像数密度：16 bit

★1.8 摄像头接口：大尺寸M42接口，直径≥42mm，而非小尺寸C接口

★1.9 电动镜头：标配F0.80镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.8

1.10 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整

★1.11 样品台：上下双层样品台设计，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm

1.12 使用产品在Nature、Cell上发表过文献,并提供文献。

2 软件功能

2.1 全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit 的图像，终身免费升级，支持Windows XP / 7 / 8 /10 系统。

2.2 自动曝光: 自动获得最佳图像，并可序列保存

★2.3 区域自动曝光: 可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光

2.4 单张拍摄: 具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光

2.5 积分拍摄: 可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存

★2.6 序列保存: 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储

★2.7 溢出提示: 在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量

3、配置

3.1 标配密闭暗箱装置一个

3.2 标配FLI制冷CCD摄像头一个

3.3 标配F0.8电动镜头一个

3.4 标配拍摄分析软件一套