麻醉机、呼吸机内部回路消毒机技术参数

- 消毒机理：臭氧和过氧化氢。

2、产品级别：产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证；

3、产品资质：国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性EMC检测报告；

4、★卫计委对消毒器械备案，消毒产品卫生安全评价报告

5、★消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）

6、O3浓度检测：消毒运行中随时通过传感器检测O3浓度，保证消毒准确有效。

7、温度检测：温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。

8、排气口的O3浓度：100mg/m3-147mg/m3，为确保最佳消毒效果，不得超出此范围；H2O2浓度：10--12% (w/w)，不得低于最小值。（提供国家政府机构监测报告为准）

9、消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，并保证内回路外环境O3 浓度为0.06 mg/m3，低于国家标准，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

10、消毒残留：消毒完成后内回路内臭氧残留量为0.023 mg/m3（符合国家对室内空气质量标准的要求）,过氧化氢残留量为0.001g/㎡，低于国家要求标准。（以提供国家政府机构监测报告为准）

11、★打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

12、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。

13、★自动加液:采用的自动加液方式，避免了人与化学药品的接触，减少中间环节，更加合理人性化。

14、人机对话模式：本消毒机采用7寸触摸屏，方便使用者对设备的操控。

15、消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

16、操作方式：操作简单，一键式模式操作。

17、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：70W。

附：带★号的技术参数属于临床使用要求，不允许有偏离。

数量：3台。