梯度PCR仪

1. 工作环境

1.1	工作温度			15-31℃

1.2	工作和存储湿度		10-80%

1.3	工作电源			100–240 VAC(±10%), 50–60HZ.

2. 用途

用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能

3 性能与技术要求

3.1 半导体加热制冷方式

3.2具有可更换的反应模块，包括96孔梯度单槽模块、2x48孔双槽梯度模块、384孔单槽模块等

*3.3当安装梯度双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，可同时运行16个不同的温度梯度

*3.4内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，并且可通过U盘拓展至无限

*3.5样本最大升降温速率：5℃/秒

3.6温度范围：0 -100℃

3.7温控准确度：±0.2℃

3.8具有动态温度梯度功能，梯度孵育时间相同

3.9 梯度温控范围：30-100℃

3.10梯度温差范围：1-24℃

3.11接口：具有4个 USB A型接口，1个USB B型接口

4配置清单

4.1  梯度PCR仪主机基座 一台

4.2  96孔梯度PCR反应模块 一个

4.3  电源线 一根