注射泵技术参数

1、设备防护等级：CF设备，防护等级Ⅱ 具备除颤防护功能，在使用除颤仪的过程中，不影响正常输液给药及精准度，满足ICU和抢救环境使用

2、显示屏：全彩显示屏

3、速率精准性：±2%

4、操作时间：100%（连续操作）

5、速率设置：0.1-999.9毫升/小时

6、预置时间：1 min-99 h 59 min

7、预置液体量：0.1ml-9000ml

8、体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h等

9、快推速率：>1-1600毫升/小时，并同步显示给入的“bolus”量，快推速率可调。快推模式：手动模式、自动模式

10、待机功能：可以暂停从而保存信息，待机时长最大24h

11、KVO功能：输液结束后，自动激活KVO功能，输液速率>10ml/h=3ml/h；输液速率<10ml/h=1ml/h；输液速率<1ml/h，KVO速度=设定的速度（默认设置0.1毫升/小时）

12、数据锁功能：有数据锁功能，防止误操作

13、报警信息显示：以声、光及明确的中文报警内容，全信息显示所有详细的运行及报警信息，具有：提示报警、预报警、完成报警、排空报警、低电池报警

14、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值7级可调

15、注射器识别：自动识别符合国际的2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml标准注射器

16、药物库：>1000种药物

17、电池：可充电锂离子电池，运行时长>8小时

18、产品使用年限：在干燥环境下10年有效期

产品保修期：5年

产品数量：30台

到货周期：按医院要求