一、C 11技术参数

1、工作站模块

1.1总体要求:

诊疗台工作站采用模块化设计，便于后期功能升级，外层为防腐，防划，抗菌，阻燃及易清洁的专业医用材质，保持高的卫生标准，整体铸模生产，没有卫生死角，一目了然的中央操作部分，简洁紧凑，无尖锐边缘。

1.2 负压吸引 ：

1.2.1具有独立的负压泵一个。

※1.2.2负压泵为免维护吸引泵, 真空度达≥-0.76Bar, 气流量≥30L/min,可升级为真空度-0.98Bar，气流量达55L/min的负压泵。

1.2.3无级变可调节旋钮,负压大小可调。

1.2.4光控开关，提起吸引头自动工作。

1.2.5泵采用防震设计, 在吸引系统使用时无任何影响。

※1.2.6分泌物收集罐≥1L，可拆卸，消毒。

1.2.7负压吸引管路采用外置设计，便于拆卸清洗消毒，整个负压管可高温高压消毒。

1.2.8分泌物容器具有双重防溢流(此时负压吸引泵自动停止工作)和细菌过滤功能, 杜绝交叉感染的可能。

※1.2.9分泌物收集罐中的过滤片可有效过滤≥0.2um细菌。

1.3  压缩空气喷枪 ：

1.3.1具有独立的正压泵一个。

1.3.2最大压2 Bar。

1.3.3无级变可调节旋钮,正压大小可调。

1.3.4光控开关，提起喷枪自动工作。

※1.3.5配有一只喷枪，三只带喷嘴药瓶，喷枪与药剂瓶采用分体设计，便于二者的清洗消毒。

1.3.6正压喷枪与泵的连接采用快速接口连接，管路外置，便于喷枪拆卸，清洗消毒。

1.3.7喷嘴可喷洒液剂，油剂。

1.3.8喷枪与药瓶之间采用快速连接设计，医生可单手轻松完成取药瓶或更换药瓶的操作。

1.3.9药瓶喷嘴可拆卸，进行高温高压消毒，安全卫生。

1.3.10雾化微粒可通过旋钮调节, 雾化量均匀。

1.4 间接喉镜快速加热:

1.4.1 双触点碰触型开关进行快速预热加温。

※1.4.2 电阻丝加热，不使用电热风，防止细菌吹出污染镜面,自动保护装置，加热超过15秒，自动停止加热。

1.4.3 按压开关即开始工作，节约设备耗能

3、病人椅1把

3.2融合人体工程学的现代设计

3.2耐磨防水人造革表面

3.3电动升降。角度可调。

4、医生椅

4.1医生椅

4.1.1座椅表面为耐磨防水人造皮革面

4.1.2欧洲多伦技术。

4.1.3符合人体学工程设计。

5、一体化器械柜子

5.1.1主机1套（正负压、间接喉镜预热）患者椅1套、医生椅1套、阅片灯1个、聚光反射照明灯1套。

合同签订后一周内交货，供货商对中标设备保修期三年。

数量：一套

预算：140000.00元人民币